中华人民共和国国家计量检定系统表

JJG 2076××××

电感计量器具

Measuring Instruments for Inductance

(报审稿)

××××××××发布                ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

电感计量器具检定系统表 JJG 2076-×××× 代替JJG 2076-1990

Verification Scheme of Measuring Instruments for Inductance

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会

起 草 单 位：中国计量科学研究院

本检定系统表委托全国电磁计量技术委员会负责解释

主要起草人：

杨 雁（中国计量科学研究院）

王 维（中国计量科学研究院）

陆 青（中国计量科学研究院）

参加起草人：

陈 妍（中国计量科学研究院）

目  录

引  言	1

1 范围	2

2 计量基准	2

2.1 电感基准	2

3 计量标准	2

3.1通用要求	2

3.2电感工作基准	2

3.3标准电感器	3

3.4 标准电感电桥	4

3.5 传递方法	4

4 工作计量器具	5

4.1 电感器和电感箱	5

4.2 电感电桥	5

5 电感计量器具检定系统表框图	6

- 引  言

本检定系统表依据JJF 1104—2003《国家计量检定系统表编写规则》编制。

本检定系统表代替JJG 2076-1990《电感计量器具》，主要技术变化如下：

——电感基准的量值复现方法由谐振法变更为麦克斯韦维恩电桥法，复现电感单位的测量不确定度Urel= 4×10-6 (k=2)；

——取消了谐振电桥；

——电感计量标准重新划分了准确度等级；

——不确定度表述统一变更为k=2。

本检定系统表的历次版本发布情况为：

——JJG 2076-1990。

电感计量器具检定系统表

- 1 范围

本检定系统表适用于电感范围1 μH~10 kH、频率范围20 Hz~2 MHz的电感计量器具的检定程序。

本检定系统表规定了电感基准的用途，基准包括的全套基本计量器具，基准的基本计量学参数以及将电感量值由基准通过计量标准器具传递到工作计量器具的传递程序，并指明其不确定度和基本检定方法。

- 2 计量基准

- 2.1 电感基准

2.1.1电感基准用于复现和保存我国法定电感单位亨利（H），并借助电感工作基准、电感计量标准器具向电感工作量具传递电感单位量值，保证全国电感量值的准确一致。

2.1.2 电感基准设立于中国计量科学研究院，由电感基准电桥装置、标准电容器、标准交流电阻器和过渡标准电感器（组）组成。电感量值通过麦克斯韦维恩电桥法溯源至电容计量基准和电阻计量基准，是用于复现和统一全国电感量值的最高依据。电感基准复现电感量 值为10 mH和100 mH，频率为1 kHz。

2.1.3 电感基准复现电感单位的测量不确定度Urel= 4×10-6 (k=2)。过渡标准电感器（组）的年变化不超过±3×10-5。

2.1.4 电感基准采用过渡标准电感器（组），用过渡传递法向下级计量标准进行量值传递。

- 3 计量标准

- 3.1通用要求

3.1.1 电感计量标准包括电感工作基准、标准电感器和标准电感电桥（LCR电桥/测量仪中的电感测量部分）。标准电感器和标准电感电桥若符合一定的计量要求，用级别或等别划分其准确度等级。

- 3.2电感工作基准

3.2.1 电感工作基准由电感工作基准电桥装置、标准电容器、标准交流电阻器、过渡标准电感器（组）组成。电感量值传递范围为1 μH~100 H，频率为100 Hz、1 kHz和10 kHz。

3.2.2 对电感量值小于100 μH的在1 kHz或10 kHz时、100 μH~1 H的在1 kHz时、大于1 H的在100 Hz时用电感工作基准把电感量值传递给电感计量标准器具。

3.2.3在1 μH~100 H的范围内用电感工作基准传递电感量值的测量不确定度满足Urel=（2×10-5~2×10-3）(k=2)。过渡标准电感器的年变化不超过±‍（3×10-5~3×10-3）。

3.2.4 电感工作基准采用直接测量法，或采用过渡标准电感器（组）用过渡传递法向下级计量标准进行量值传递。

- 3.3标准电感器

3.3.1标准电感器标称值范围为1 μH~10 kH。小于100 μH的，在1 kHz或10 kHz下定等或定级，100 μH~1 H的标准电感器在1 kHz下定等或定级；大于1 H的，在100 Hz下定等或定级。在非定等或定级频率下使用标准电感器时，应使用其电感实际值。

3.3.2按准确度等别评定的标准电感器，应使用其电感实际值，并通过考察其年稳定性来划分其等别。标准电感器定等主要性能指标如表1所示。

表1 标准电感器定等主要性能指标

| 准确度等别 | 测量不确定度 Urel (k=2) | 年稳定性极限 γ | 最大允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005等 | ¦γ¦/2 | ±0.005% | ±0.05% |
| 0.01等 | ¦γ¦/3 | ±0.01% | ±0.1% |
| 0.02等 | ¦γ¦/3 | ±0.02% | ±0.2% |
| 0.05等 | ¦γ¦/3 | ±0.05% | ±0.5% |
| 0.1等 | ¦γ¦/3 | ±0.1% | ±1% |

3.3.3 按准确度级别评定的标准电感器，通过考察其示值相对误差和年稳定性来划分其级别。标准电感器定级主要性能指标如表2所示。

3.3.4  0.005等、0.01等/级的标准电感器的标称值范围为100 μH~1 H，频率范围为100 Hz~10 kHz，电感实际值年变化不超过±(5×10-5~1×10-4)，电感值的测量不确定度满足Urel= (1/2~1/3)× |γ| (k=2)。

表2 标准电感器定级主要性能指标

| 准确度级别 | 最大允许误差 | 年稳定性极限 γ |
| --- | --- | --- |
| 0.01级 | ±0.01% | ±0.01% |
| 0.02级 | ±0.02% | ±0.02% |
| 0.05级 | ±0.05% | ±0.05% |
| 0.1级 | ±0.1% | ±0.1% |
| 0.2级 | ±0.2% | ±0.2% |
| 0.5级 | ±0.5% | ±0.5% |
| 1级 | ±1% | ±1% |

3.3.5  0.02等/级、0.05等/级的标准电感器的标称值范围为10 μH~100 H，频率范围为20 Hz~100 kHz，电感实际值年变化不超过±(2×10-4~5×10-4)，电感值的测量不确定度满足Urel=1/3×|γ| (k=2)。

3.3.6  0.1等、0.1级~1级的标准电感器的标称值范围为1 μH~10 kH，频率范围为20 Hz~2 MHz，电感实际值年变化不超过±(1×10-3~1×10-2)，电感值的测量不确定度满足Urel=1/3×|γ| (k=2)。

- 3.4 标准电感电桥

3.4.1标准电感电桥在100 Hz或1 kHz下定级，共分为0.01级、0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级和1级。

3.4.2  0.01级的标准电感电桥的测量范围为100 μH~1 H，频率范围为100 Hz~10 kHz，最大允许误差（MPE）范围为±1×10-4，测量不确定度满足Urel=1/3×|MPE|（k=2）。

3.4.3  0.02级、0.05级标准电感电桥的测量范围为10 μH~100 H，频率范围为100 Hz~10 kHz，最大允许误差（MPE）范围为±(2×10-4~5×10-4)，测量不确定度满足Urel=1/3×|MPE|（k=2）。

3.4.4  0.1级~1级标准电感电桥的标称值为1 μH~10 kH，频率范围为20 Hz~2 MHz，最大允许误差（MPE）范围为±(1×10-3~1×10-2)，测量不确定度满足Urel=1/3×|MPE|（k=2）。

- 3.5 传递方法

3.5.1 电感计量标准采用直接测量法、替代法或过渡传递法向下级工作计量器具进行量值传递。

3.5.2 用直接测量法检定0.005等标准电感器时，标准与被检之间测量不确定度比不大于1:2；用直接测量法、替代法或过渡传递法检定其它等级的标准电感器或标准电感电桥时，标准与被检之间测量不确定度比不大于1:3。

- 4 工作计量器具

- 4.1 电感器和电感箱

4.1.1电感器和电感箱的标称值范围为1 μH~10 kH，频率范围为20 Hz~2 MHz，最大允许误差（MPE）范围为±(2×10-4~10×10-2)。

- 4.2 电感电桥

4.2.1电感电桥的测量范围为1 μH~10 kH，频率范围为20 Hz~2 MHz，最大允许误差（MPE）范围为±(2×10-4 ~10×10-2)。

- 5 电感计量器具检定系统表框图