# 《LCR测量仪校准规范》

# 编写说明

《LCR测量仪校准规范》编写小组

2023年10月

# 《LCR测量仪准规范》

# 编写说明

一、任务来源

依据国质检量函【2022】79号，全国电磁计量技术委员会2022年批准立项，由中国计量科学研究院负责编写。

二、校准规范制定的必要性

随着工业化的不断发展，对于电感（L）、电容（C）、电阻（R）等元件的需求大大增加，国内作为生产元件最后质检所需的LCR测量仪的保有量已经达到了几十万台，并以每年几万台的数量不断增加。由于历史原因以及其主要参量检定系统的不完善，多年来一直没有统一的国家级技术文件对其进行规范、要求。随着近年来电测技术的发展，LCR测量仪量程及频率范围也不断扩展，但各个厂家对准确度的定义范围还不规范，同时一些功能定义也不明确，因此为了加强LCR测量仪生产或校准的质量控制与管理，实现对电感、电容、电阻等交流阻抗参数量值传递的准确可靠，迫切需要制定《LCR测量仪校准规范》。

三、规程修订的主要技术依据及原则

JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则

JJF1001-2011通用计量术语及定义

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF1023-1991 常用电学计量名词术语

JJG726—2017标准电感器检定规程

JJG183—2017标准电容器检定规程

IEC477—2 2022实验室用交流阻器

JJF1636—2017交流电阻箱校准规范

JJG2073—1990损耗因数计量器具检定系统

JJG441—2008交流电桥检定规程

- 规范起草工作过程

1、2023年9月22日，全国电磁计量技术委员会下发了《关于成立〈交流电功率计量器具检定系统表〉等11项国家计量技术规范编制工作组的通知》，《LCR测量仪校准规范》编制工作组成立；

2、2023年10月26日，组织召开了规范修订启动会议（线上），对规范初稿进行初步审查，确定规范编写计划及技术方案，明确各成员单位工作任务；

3、2023年11月至2024年3月，开展了调研与试验验证工作，并完成规程修订的初稿;

4、2024年4月至2024年6月，根据中期检查专家返回修改意见及建议，组织召开了规范修订会议（线上），对初稿进行了进一步修改，形成征求意见稿。

- 主要内容

1.范围

本规范适用于工作频率范围为10 Hz~10 MHz的具有电感（L）、电容（C）、交流电阻（R）副参数损耗因数（D）测量功能的LCR测量仪的校准，也适用于具有上述单一测量功能或组合测量功能的仪表的校准。本规范不适用于手动平衡交流电桥的校准。

2.概述

LCR测量仪又称数字阻抗电桥、LCR表或低频阻抗分析仪等，是测量电感（L）、电容（C）、电阻（R）主副参量的仪表。LCR测量仪由正弦交流激励电源、比较器（包括被测元件和量程电阻器）、相量电压比检测器、积分器、A/D转换器、数控和显示电路等部分组成。其工作原理是采用自动平衡等电流条件下测量被测元件与内附标准量程电阻的相（矢）量电压比例的方法，给出被测元件的量值。

3.计量特性

示值误差、工作频率、工作电压。

4.环境条件

表1 校准环境的参考条件和允许偏差

| 影响量 | 使用标准器等级 | 参考条件 | 允差偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度 | 0.002 ~0.05 0.1 ~1 | 20 ℃ | ±1 ℃ ±2 ℃ |
| 湿 度 | 0.002 ~0.05 0.1 ~1 | 50 %RH | ±15 %RH ±30 %RH |
| 交流供电电压 | / | 220 V | ±22 V |

6.校准项目和校准方法

表2 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观和功能检查 | 7.2.1 |
| 2 | 测量频率 | 7.2.2 |
| 3 | 测量电压 | 7.2.3 |
| 4 | 主参数（电感L、电容C、电阻R）误差测量 | 7.2.4 |
| 5 | 辅参数（损耗因数D）误差测量 | 7.2.4 |

7.校准周期

建议复校时间间隔为12个月。

- 制定说明

本校准规范为首次制定。

《LCR测量仪校准规范》修订小组

2024年04月