《悬挂式动态单轨衡校准规范》

试验报告

《悬挂式动态单轨衡校准规范》起草小组

2025 年03 月

悬挂式动态单轨衡校准规范试验报告

1  试验目的

按照制定的校准规范的校准方法对具有代表性的单轨衡进行校准，通过对测量数据进行分析，以验证所制定的悬挂式动态单轨衡校准规范的校准项目、校准方法制定的科学性、合理性和可行性。

2  试验依据

JJF XXXX-XXXX《悬挂式动态单轨衡校准规范》

3  试验数据

3.1  试验数据1

3.1.1  被检设备信息

被检设备为梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司生产的单轨电子吊秤，其信息如表1所示：

表1  设备信息

| 名称 | OCS单轨电子吊秤 | 规格型号 | POA348-0300-DY |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产编号 | C442908960 | 最大秤量（kg） | 300 |
| 分度值d（kg） | 0.2 | 最小秤量（kg） | 4 |
| 称量轨长（mm） | 650 | 工作温度范围 | -10℃～+40℃ |

3.1.2  试验时间、地点及环境条件

时间：2024年12月17日-21日

地点：安阳市汤阴县城关镇五里村食品工业园安阳众品食业有限公司。

环境条件：温度：10℃～12℃；湿度：43%RH

3.1.3  试验用计量器具

标准砝码：M1等级 10g～300kg。

3.1.4  试验项目和方法

按照校准规范7.1校准项目进行试验，试验项目包括：单次称量示值误差和累计称量误差。按照校准规范7.2校准方法进行试验。

3.1.5  试验数据

按照校准规范附录A校准记录格式进行数据记录，数据记录见附录1。

3.2  试验数据2

3.2.1  被检设备信息

被检设备为郑州市精衡实业有限公司生产的动态轨道秤，其信息如表2所示：

表2  设备信息

| 名称 | 动态轨道秤 | 规格型号 | OCS-300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产编号 | 20240110 | 最大秤量（kg） | 300 |
| 分度值d（kg） | 0.1 | 最小秤量（kg） | 10 |
| 称量轨长（mm） | 600 | 工作温度范围 | -10℃～+40℃ |

3.2.2  试验时间、地点及环境条件

时间：2025年2月5日-6日

地点：商丘市宁陵县产业集聚区宁陵县牧原肉食品有限公司。

环境条件：温度：8℃～10℃；湿度：47%RH

3.2.3  试验用计量器具

标准砝码：M1等级 10g～300kg。

3.2.4  试验项目和方法

按照校准规范7.1校准项目进行试验，试验项目包括：单次称量示值误差和累计称量误差。按照校准规范7.2校准方法进行试验。

3.2.5  试验数据

按照校准规范附录A校准记录格式进行数据记录，数据记录见附录2。

4  试验结论

试验结果表明，采用制定的规范的校准项目和方法能够对悬挂式单轨衡进行校准，校准规范的校准项目、校准方法具有科学性、实用性和合理性，满足悬挂式单轨衡校准需求。

附录1

校准记录

| 申请者名称 |  |  | 安阳众品食业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 委托人 |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请者地址 |  |  | 安阳市汤阴县城关镇五里村食品工业园 |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  | / |  |  |
| 名称 |  |  | OCS单轨电子吊秤 |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | POA348-0300-DY |  |  |  |  |
| 最大秤量 |  |  | 300 kg |  |  |  |  | 最小秤量 |  |  | 4 kg |  |  |  |  |
| 实际分度值 |  |  | 0.2 kg |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  | C442908960 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 |  |  | 测量范围 |  | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 |  |  | 溯源机构 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 砝码 | 43 |  |  | 0.01g～5000kg |  | M1等级 |  |  | 河南省计量院 |  |  | 1024BM0200202 |  |  | 2025-11-30 |
| / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
| / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
| 技术依据 |  | JJF XXXX-XXXX《悬挂式动态单轨衡校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 10℃ |  |  |  |  | 环境湿度 |  |  | 43％RH |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  | 安阳市汤阴县城关镇五里村食品工业园 |  |  |  |  | 日 期 |  |  | 2024年12月20日 |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 李鹏飞 |  |  | 核验员 |  | 石岩 |  |  | 核验日期 |  |  |  | 2024.12.20 |  |

| 单次称量： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 秤量点（kg） |  | 示值I（kg） |  | 误差E（kg） |  | 扩展不确定度 |
| 1 | 4 |  | 4.0 |  | 0 |  | U=0.2kg（k=2） |
| 2 | 50 |  | 50.0 |  | 0 |  | U=0.2kg（k=2） |
| 3 | 150 |  | 150.0 |  | 0 |  | U=0.2kg（k=2） |
| 4 | 200 |  | 200.2 |  | 0.2 |  | U=0.3kg（k=2） |
| 5 | 300 |  | 300.4 |  | 0.4 |  | U=0.3kg（k=2） |
| 累计称量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 秤量点1 |  |  |  | 4kg |  |  |  |
| 序号 |  | 示值（kg） |  | 序号 |  | 示值（kg） |  |
| 1 |  | 4.0 |  | 6 |  | 4.0 |  |
| 2 |  | 4.0 |  | 7 |  | 4.0 |  |
| 3 |  | 4.0 |  | 8 |  | 4.0 |  |
| 4 |  | 4.0 |  | 9 |  | 4.0 |  |
| 5 |  | 4.0 |  | 10 |  | 4.0 |  |
| 示值累计值（kg） |  |  |  | 40.0 |  |  |  |
| 标准砝码累计值（kg） |  |  |  | 40.0 |  |  |  |
| 累计称量误差 |  |  |  | 0.00% |  |  |  |
| 秤量点2 |  |  |  | 150kg |  |  |  |
| 序号 |  | 示值（kg） |  | 序号 |  | 示值（kg） |  |
| 1 |  | 150.2 |  | 6 |  | 150.4 |  |
| 2 |  | 150.0 |  | 7 |  | 150.2 |  |

（表续）

| 3 | 150.4 | 8 | 150.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 150.2 | 9 | 150.2 |
| 5 | 150.2 | 10 | 150.4 |
| 示值累计值（kg） |  | 1502.4 |  |
| 标准砝码累计值（kg） |  | 1500 |  |
| 累计称量误差 |  | 0.16% |  |
| 秤量点3 |  | 300kg |  |
| 序号 | 示值（kg） | 序号 | 示值（kg） |
| 1 | 300.2 | 6 | 300.4 |
| 2 | 300.2 | 7 | 300.4 |
| 3 | 300.4 | 8 | 300.4 |
| 4 | 300.2 | 9 | 300.2 |
| 5 | 300.2 | 10 | 300.2 |
| 示值累计值（kg） |  | 3002.8 |  |
| 标准砝码累计值（kg） |  | 3000 |  |
| 累计称量误差 |  | 0.10% |  |

附录2

校准记录

| 申请者名称 |  |  | 宁陵县牧原肉食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 委托人 |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请者地址 |  |  | 商丘市宁陵县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  | / |  |  |
| 名称 |  |  | 动态轨道秤 |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | OCS-300 |  |  |  |  |
| 最大秤量 |  |  | 300 kg |  |  |  |  | 最小秤量 |  |  | 10 kg |  |  |  |  |
| 实际分度值 |  |  | 0.1 kg |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  | 20240110 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 郑州市精衡实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 |  |  | 测量范围 |  | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 |  |  | 溯源机构 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 砝码 | 43 |  |  | 0.01g～5000kg |  | M1等级 |  |  | 河南省计量院 |  |  | 1024BM0200202 |  |  | 2025-11-30 |
| / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
| / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
| 技术依据 |  | JJF XXXX-XXXX《悬挂式动态单轨衡校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 8℃ |  |  |  |  | 环境湿度 |  |  | 47％RH |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  | 商丘市宁陵县产业集聚区 |  |  |  |  | 日 期 |  |  | 2025年02月06日 |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  | 李鹏飞 |  |  | 核验员 |  | 石岩 |  |  | 核验日期 |  |  |  | 2025.02.06 |  |

| 单次称量： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 秤量点（kg） |  | 示值I（kg） |  | 误差E（kg） |  | 扩展不确定度 |
| 1 | 10 |  | 10.0 |  | 0 |  | U=0.2kg（k=2） |
| 2 | 50 |  | 50.1 |  | +0.1 |  | U=0.2kg（k=2） |
| 3 | 150 |  | 150.2 |  | +0.2 |  | U=0.2kg（k=2） |
| 4 | 200 |  | 200.4 |  | +0.4 |  | U=0.2kg（k=2） |
| 5 | 300 |  | 300.5 |  | +0.5 |  | U=0.3kg（k=2） |
| 累计称量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 秤量点1 |  |  |  | 10kg |  |  |  |
| 序号 |  | 示值（kg） |  | 序号 |  | 示值（kg） |  |
| 1 |  | 10.0 |  | 6 |  | 10.0 |  |
| 2 |  | 10.0 |  | 7 |  | 10.0 |  |
| 3 |  | 10.0 |  | 8 |  | 10.0 |  |
| 4 |  | 10.0 |  | 9 |  | 10.1 |  |
| 5 |  | 10.0 |  | 10 |  | 10.0 |  |
| 示值累计值（kg） |  |  |  | 100.1 |  |  |  |
| 标准砝码累计值（kg） |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 累计称量误差 |  |  |  | 0.10% |  |  |  |
| 秤量点2 |  |  |  | 150kg |  |  |  |
| 序号 |  | 示值（kg） |  | 序号 |  | 示值（kg） |  |
| 1 |  | 150.3 |  | 6 |  | 150.1 |  |
| 2 |  | 150.5 |  | 7 |  | 150.3 |  |

（表续）

| 3 | 150.3 | 8 | 150.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 150.4 | 9 | 150.2 |
| 5 | 150.3 | 10 | 150.3 |
| 示值累计值（kg） |  | 1503.2 |  |
| 标准砝码累计值（kg） |  | 1500 |  |
| 累计称量误差 |  | 0.21% |  |
| 秤量点3 |  | 300kg |  |
| 序号 | 示值（kg） | 序号 | 示值（kg） |
| 1 | 300.5 | 6 | 300.3 |
| 2 | 300.5 | 7 | 300.6 |
| 3 | 300.5 | 8 | 300.5 |
| 4 | 300.4 | 9 | 300.6 |
| 5 | 300.4 | 10 | 300.3 |
| 示值累计值（kg） |  | 3004.6 |  |
| 标准砝码累计值（kg） |  | 3000 |  |
| 累计称量误差 |  | 0.15% |  |