中华人民共和国国家计量校准规范

JJF1328-20××

气体减压器校准规范编写说明

归 口 单 位:全国压力计量技术委员会

主要起草单位:辽宁省计量科学研究院 等

气体减压器校准规范

编写说明

一、修订背景

- 修订本规范的必要性

气体减压器广泛应用于冶金、机械制造、石油化工等行业，包括氧气、乙炔、氮气、氩气、氢气、氦气、二氧化碳等种类 ，它的工作原理是在压力仪表的监测下，通过调节器的控制，保持恒定出口压力输出。作为工业控制用高压气源的调节仪表，其质量好坏关系到生产安全，而且气体减压器的使用还都比较频繁，使用环境也比较恶劣，很容易造成其性能的变化，并且目前国内生产减压器的厂家也有上百家，而且企业规模有大有小，质量也是参差不齐。为了更好地评价使用中气体减压器的好坏，2012年起草了JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》校准规范。

JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器》校准规范提出气体减压器的整体校准的方法，就是不拆下压力表，直接通过减压器的进出口对压力表及减压器的计量特性进行校准，很好地解决了气体减压器的校准问题，但该规范已经实施近10年，需要对相关内容进行修订：

1、按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写导则》要求重新修订相关部分内容。

2、由于JJG52《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》于2013年重新修订了，关于压力表部分相关内容应该与新规程保持一致，增加1.0级和1.6级的要求。

3、规范中一些具体压力指标，如额定进口压力、额定出口压力等，本次修订给出具体数值，并且细化校准方法，便于规范使用可操作性更强。

4、使用量比较大的氩气减压器一般带一个浮子流量计，如果按照浮子流量计规程检测比较麻烦，且由于其进出口压力不符合浮子流量计规程要求造成检定不合格，本次修订增加带浮子流量计的气体减压器的整体校准方法。

二、制定过程

1、任务来源

2023年国家市场监管总局将《带弹簧管压力表的气体减压器》校准规范修订任务经全国压力技术委员会下发给主起草单位辽宁省计量科学研究院，计划项目号市监计量发〔2023〕56号。

- 成立规范起草组

根据起草任务书，在征求了质量技术部门和一些生产厂家的意见后，成立《带弹簧管压力表的气体减压器》校准规范修订起草组。

规范起草组单位及成员：

主要起草单位：辽宁省计量科学研究院、河南省计量科学研究院、吉林省计量科学研究院、河北省计量监督检测研究院。

3、收集资料

规范起草组收集了以下资料

JJF1071－2010《国家计量校准规范编写规则》

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

JJG 257-2007《浮子流量计》

JJG 913-2015《浮标式氧气吸入器》

GB/T 7899-2006《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》

GB/T 25112-2010《焊接、切割及类似工艺用压力表》

JB/T 8385-1996《焊接、切割及类似工艺用管路减压器》

减压器使用说明书

4、形成初稿

按JJF1071－2010《国家计量校准规范编写规则》要求，参照了GB/T 7899-2006《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》、GB/T 25112-2010《焊接、切割及类似工艺用压力表》和JB/T 8385-1996《焊接、切割及类似工艺用管路减压器》三个标准，并结合在用的气体减压器的特点，经规范起草组分工合作，讨论后形成初稿，规范共分为9章，其内容为：范围、引用文献、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果、复校时间间隔及附录A、附录B、附录C、附录D。

三、需要说明的几个问题

1.关于规范的适用范围

国内目前在用的气体减压器包括氧气、乙炔、氮气、氩气、氢气、氦气、二氧化碳等种类，依据相关国家标准，本规范适用于带弹性元件式压力表和流量计的气体减压器的校准。

2.关于计量特性的要求

减压器的计量特性只是针对于其上面的压力表，氩气减压器等个别气体减压器还有流量计，所以计量特性主要是压力表和流量计相关计量特性。

同时将密封性项目作为检查项目列入规范，将安全阀项目删除，主要考虑这两个项目不是计量特性项目。

3.主要修订内容

——规范名称改为气体减压器校准规范；因增加了流量部分校准，原名称不适用；

——范围中增加带弹性元件式压力表和流量计的气体减压器要求；

——引用文件中增加浮子流量计规程；

——术语中删除“安全阀打开压力”；

——概述中增加流量部分内容；

——计量特性中删除密封性、安全阀和附加功能项目；非计量特性。

——计量特性中增加流量示值误差项目；

——测量标准及其他设备中增加流量测量标准；

——校准项目和校准方法中删除安全阀和附加功能项目；非计量特性。

——校准项目和校准方法中增加流量示值误差项目；参照浮标式氧气吸入器检定规程的方法

——附录中增加气体减压器流量示值误差测量不确定度评定示例。

规范起草组

2025年05月24日